附表1

| 产品 | 技术参数 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | 1、用途：检测任何易感动物口蹄疫病毒O型抗体（结构蛋白抗体）。 2、原理：阻断ELISA。 3、产品规格及主要配置： （1）规格：5*96/盒； （2）酶标板包被：重组FMDV P13C蛋白包被； （3）酶标抗体：抗VP1蛋白A位点单抗。 4、操作过程及要求： 阴阳对照、样品在包被板进行5倍稀释。室温孵育60分钟。洗板3次。加100μL酶标抗体。室温孵育60分钟。洗板3次。加100μL底物。室温避光孵育15分钟。加50μL终止液，振荡均匀。450nm检测。 5、结果评价： （1）成立条件： 阴性对照平均 OD 值>0.7； 阳性对照平均 OD 值<0.25。 （2）结果判定： 阳性：S/N 值≤0.60； 阴性：S/N 值＞0.60。 6、保存条件：+2℃－+8℃保存。 7、到用户手上有效期：≥6个月。 | 1 | 5*96孔/盒 |
| 口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒 | 1、用途：检测任何易感动物口蹄疫病毒A型抗体（结构蛋白抗体）。 2、原理：阻断ELISA。 3、产品规格及主要配置： （1）规格：5块ELISA板/盒； （2）酶标板包被：重组FMDV P13C蛋白包被； （3）酶标抗体：抗VP1蛋白A位点单抗。 4、操作过程及要求： 阴阳对照、样品在包被板进行5倍稀释。室温孵育60分钟。洗板3次。加100μL酶标抗体。室温孵育60分钟。洗板3次。加100μL底物。室温避光孵育15分钟。加50μL终止液，振荡均匀。450nm检测。 5、结果评价： （1）成立条件： 阴性对照平均 OD 值>0.6： 阳性对照平均 OD 值<0.4。 （2）结果判定： 阳性：S/N 值≤0.60； 阴性：S/N 值＞0.60。 6、保存条件：+2℃－+8℃保存。 7、到用户手上有效期：≥6个月。 | 1 | 5*96孔/盒 |
| 小反刍兽疫病毒抗体检测试剂盒 | 1、试剂盒用于检测样品中小反刍抗体； 2、敏感性、特异性均达到96%以上； 3、试剂盒规格：480头份/盒； 4、保存条件及有效期：2-8℃条件下保存，有效期12个月； 5、试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板、样品稀释液、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、洗涤液 20× 、酶标抗体、底物溶液、终止液。 | 2 | 2*96头份/盒 |
| 猪瘟抗体检测试剂盒 | 1、用途：检测猪血清或血浆中的特异性猪瘟病毒抗体。 2、原理：阻断ELISA。 3、产品规格及主要配置： （1）5╳96/盒； （2）CSFV抗原包被； （3）洗涤液为10倍浓缩液，其余试剂为即用试剂，不需稀释； （4）底物反应不需H2O2。 4、操作过程及要求： 包被板先加样品稀释液50μL，再加样品50μL，阴阳性2孔50μL，室温孵育120min/过夜孵育12-18小时。洗板3次。加酶标抗体100μL。室温孵育30min。洗板3次。加底物100μL。室温避光孵育10min。加终止液100uL，450nm检测。 5、结果评价： （1）成立条件：NC>0.500，PcxBlocking%>50%，该检测结果才能有效； （2）结果判定：Blocking%>=40%,判CSFV抗体阳性，Blocking%<=30%,判CSFV抗体阴性。30%＜Blocking%＜40%，判可疑，需重测。 6、保存条件：+2℃－+8℃保存。 7、到用户手上有效期：≥6个月。 | 1 | 5*96孔/盒 |
| 高蓝抗体ELISA检测试剂盒 | 1、规格：96*5/盒（可拆条）； 2、间接ELISA方法； 3、包被：N蛋白； 4、样品1：100稀释，阴阳对照不需要稀释； 5、试剂盒组成：PRRS包被板：5块；洗液：240ml；样品稀释液：240ml；HRP0酶标抗体：70ml；阳性对照：7.0ml；阴性对照：7.0ml；TMB底物液：70ml；终止液：40ml；说明书：1份； 6、反应时间：（25±3℃）30min-（25±3℃）30min-（25±3℃）15min ； 7、读数波长：450nm； 8、实验有效性判定：阳性对照OD值＞0.4，阴性对照OD值＜0.3； 9、判定标准：S/P=(样品OD值-阴性对照平均OD值)/(阳性对照平均OD值-阴性对照平均OD值)；S/P≧0.4判为阳性； S/P <0.4判为阴性； 10、贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月。 | 1 | 5*96头跟/盒 |
| 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 1.作用与用途：用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 2.注意事项： （1）不适用于粗糙型布氏杆菌感染的诊断。 （2）出现污染或有摇不散的凝块时，不得使用。 （3）用0.5%苯酚生理盐水稀释，限当日用完。 （4）使用时应充分摇匀。 3.规格：15ml/瓶。 4.贮藏与有效期：抗原在2-8℃保存，有效期为18个月。期满后测定效价，如符合规定，可继续使用6个月。阳性血清在8℃以下保存，有效期为12个月。 | 2 | 15ml/瓶 |
| 禽流感H5-13血凝试验抗原 | 禽流感病毒H5亚型Re-13株血凝抑制试验抗原，用于H5亚型Re-13株禽流感病原检测。规格：2ml/瓶。 1、抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 1 | 2ml/瓶 |
| 禽流感H5-14血凝试验抗原 | 禽流感病毒H5亚型Re-14株血凝抑制试验抗原，用于H5亚型Re-14株禽流感病原检测。规格：2ml/瓶。 1、抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2 | 2ml/瓶 |
| 禽流感H5-14血凝阳性血清 | 禽流感病毒H5亚型Re-14株阳性血清，用于血凝抑制试验检测H5亚型 Re-14株禽流感病毒试验的阳性对照。规格：2ml/瓶。 1、阳性血清系用禽流感病毒灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成。血凝抑制效价不低于7Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2 | 2ml/瓶 |
| 禽流感H7-4血凝试验抗原 | 禽流感病毒H7亚型Re-4株血凝抑制试验抗原，用于H7亚型Re-4株禽流感病原检测。 1、抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2 | 2ml/瓶 |
| 鸡新城疫血凝抑制抗原 | 1、抗原为鸡新城疫病毒LaSota株接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于9Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合。 | 1 | 2ml/瓶 |
| 鸡新城疫阳性血清 | 1、阳性血清系用鸡新城疫灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成。血凝抑制效价不低于8Log2。 2、试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年。 3、试验结果阴阳性对照成立。 4、无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合。 | 1 | 2ml/瓶 |
| 一次性注射器5mL | 1.产品采用无毒塑料聚丙烯、聚乙烯制造，其结构为芯杆、活塞、外套、注射针组成，经环氧乙烷灭菌，无菌、无毒、无热原。 2.产品为"一次性使用"产品。禁止重复使用，用后销毁。 3.产品经环氧乙烷灭菌，须在失效年月内使用。单包装破损、护套脱落，禁止使用。并作报废处理。 4.产品应储存在相对湿度小于80%，通风、干燥的室内。正常使用后的处理，请按相关法规要求执行 5.使用方法：撕开单包装袋，取出注射器，去掉注射针保护套，拉动芯杆作来回滑动，拧紧注射针，然后抽入药液，注射针向上，缓慢上推芯杆排除空气，进行皮下或肌肉注射或进行抽血。 6、规格：5ml/支，100支/盒。 | 120 | 100支/盒 |
| 一次性注射器10ml | 1.产品采用无毒塑料聚丙烯、聚乙烯制造，其结构为芯杆、活塞、外套、注射针组成，经环氧乙烷灭菌，无菌、无毒、无热原。 2.产品为"一次性使用"产品。禁止重复使用，用后销毁。 3.产品经环氧乙烷灭菌，须在失效年月内使用。单包装破损、护套脱落，禁止使用。并作报废处理。 4.产品应储存在相对湿度小于80%，通风、干燥的室内。正常使用后的处理，请按相关法规要求执行 5.使用方法：撕开单包装袋，取出注射器，去掉注射针保护套，拉动芯杆作来回滑动，拧紧注射针，然后抽入药液，注射针向上，缓慢上推芯杆排除空气，进行皮下或肌肉注射或进行抽血。 6、规格：10ml/支，100支/盒。 | 80 | 100支/盒 |
| 一次性鞋套 | 1、材料：优质无纺布。 2、规格：≥3克/只。 3、尺寸：≥15cm*40cm，均码。 4、高弹性橡皮筋，使鞋套穿着更加舒适，防滑，防静电。 | 1 | 100只/包，20包/箱 |
| 洗眼器 | - 耐酸、耐碱、耐腐蚀。 - 加厚支架，固定不占地。 - 出水柔和，不伤眼。 - 双层过滤，夜光手推板。 | 1 | 304不锈钢 |
| 防爆箱 | - 通风口柜身两侧设有通风口,防止柜内化学品因长期密闭导致柜体密度过高，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 - 三点联动式门锁使门锁形成上、中、下三点锁定结构，又增加挂锁，双重保护，提高了安全管理性和安全性。 - 采用优质镀锌较链，优质加厚材料，加大较链，远远超过市场上的通用尺寸。 - 镀锌层板防腐蚀，防漏液，承重性强整体设计为活动式，可随意调节自由组合隔层空间。 - 静电接地导线，严格按照OSHA规范，柜身右下角设计有防静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止因静电火花造成火灾事故发生。 | 1 | 50*37*74 |
| 一次性手术服 | - 1、产品名称：一次性手术服。 - 2、产品型号：III 型反穿式。 - 3、结构组成：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。一次性使用。 - 4、使用期限：3年。 - 5、适用范围：用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 - 6、注意事项：产品仅供一次性使用，禁止重复使用；包装破损或超过使用期限产品禁止使用；使用后的产品请按医疗垃圾处理，以防污染环境；详细信息请阅读产品说明。 | 550 | 件 |
| 独立手套 | - 1.拉伸性能，老化前，扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N。老化后，扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%。 - 2.不透水性，手套应不漏水。 - 3.表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2 ,无粉手套≤2.0mg/只。 - 4.灭菌：辐射灭菌。 - 5.包装：独立包装。 - 6.规格：30副/盒，有效期不少于一年。 | 2000 | 对 |
| 抽取手套 | - 1.拉伸性能，老化前，扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N。老化后，扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%。 - 2.不透水性，手套应不漏水。 - 3.表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2 ,无粉手套≤2.0mg/只。 - 4.灭菌：辐射灭菌。 - 5.包装：抽取式。 - 6.规格：50副/盒，有效期不少于一年。 | 2000 | 对 |
| 一次性医用口罩（独立包装） | - 1、用途：供临床医务人员在有创操作中佩戴，覆盖操作者口、鼻以及下颌，防止病原微生物、体液、颗粒物的喷溅。 - 2、符合国家标准，重要技术指标包括过滤效率、细菌过滤效率和呼吸阻力。 - 3、过滤效率:在空气流量(30±2)L/min条件下，对空气动力学中值直径(0.24±0.06)μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%。 - 4、细菌过滤效率:在规定条件下，对平均颗粒直径为(3±0.3)μm的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%。 - 5、包装：灭菌、单个独立包装。 - 6、表面均匀分布透气孔，透气舒适。 - 7、储藏条件：相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体，清洁通风良好的环境。 | 30000 | 个 |
| 2ml连续注射器 | - 1、规格：可调范围0.2-2ml，。 - 2、材质：铁质外壳。 - 3、特点：长针吸药注射疫苗，节约时间。 | 50 | 2ml/支 |
| 10ml连续注射器 | - 1、规格：可调范围0.5-10ml，。 - 2、材质：铁质外壳。 - 3、特点：长针吸药注射疫苗，节约时间。 | 50 | 10ml/支 |
| 金属注射器 | - 1、刻度准确，快速省时，结实耐用。 - 2、产品特点：注射器采用金属外壳，黄铜内芯，针管为玻璃材料，舒适手柄，不生锈，经久耐用。 - 3、规格：20ml/支。 | 30 | 20ml/支 |
| 不锈钢9号针头 | - 1、规格：10根/板，20板/盒。 - 2、特点：不锈钢材质，针口锋利，结实耐用。 - 3、适配性强，做工精良，无毛刺。 - 4、消毒后可重复使用。 - 5、规格：9*15。 | 2 | 9*15，10支/板，100板/盒 |
| 不锈钢12号针头 | - 1、规格：10根/板，20板/盒。 - 2、特点：不锈钢材质，针口锋利，结实耐用。 - 3、适配性强，做工精良，无毛刺。 - 4、消毒后可重复使用。 - 5、规格：12*20。 | 2 | 12*20，10支/板，100板/盒 |